BZC型

全自动变比组别测试仪

使

用

说

明

书

上海苏特电气有限公司

一、产品简介

用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，且测量范围狭窄，己经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此，我厂采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪，该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。它具有体积小，重量轻，精度高，稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作，界面友好，变比组别可一次测完。

二、主要功能及特点

1、自动测量接线组别。

2、自动进行组别变换，可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。

3、自动切换相序。

4、自动切换量程。

5、自动校表。

6、输入标准变比后，能自动算出相对误差。

7、一次测量完成，自动切断试验电压。

8、测量结果自动保存，可打印出测试数据，并可存储20次历史测量数据。

三、主要技术指标

1、变比测量范围：1～10000

2、组        别：1～12点

3、精        度：1～1000         0.2级；

1000～10000     0.5级

4、电        源：AC220V ±10%，50Hz

5、使用环境温度：－5℃～40℃

6、使用环境湿度：＜85%

7、体        积：430×320×215 mm3

8、重        量：5kg

四、面板示意图如图一所示。

五、操作方法

1、联线：

关掉仪器的电源开关，仪器的A、B、C接变压器的高压端，小a、b、c接低压端。如图二所示：

图二

变压器的中性点不接仪器，不接在大地。接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座，另一端与交流220V是电源相联。

注意：切勿将变压器的高低压接反！

2、打开仪器的电源开关，稍后液晶屏上出现主菜单，如图三所示:

图三

选中的菜单反向显示（黑底白字）

此时可    按“↑”键  选择功能菜单

按“确认”键  执行相应功能

注：按下按键，放开按键，为一次按键输入

3、接法设置，进入接线方法设置后，液晶屏显示如图四所示：

图四

此时  按“↑”键选择接法（单相，Yy、Y/d、Dd、D/y）

按“确认”键保存接法，返回主菜单

注：测量三相变压器时，不知道接线方法，请选择Dy。

4、设置变比，进入变比设置后，液晶屏显示如图五所示：

图五

此时  按“→”键选择数据位，选中的数据反向显示

按“↑”“↓”键修改数据。

选中数字后， 按“↑”“↓”键，数字由0到9循环变换，如果是第一位，数字只能由1到9循环变化，不会出现0。

选中小数点后  按“↑”“↓”键，小数点循环移动。

按“确认”键保存数据，返回主菜单

5、开机预热5分钟后，可开始测量，测量完成后，显示如图六所示：

图六

每次测量完成后，仪器自动保存数据，最多保存20个数据，超过20清除全部数据，并从1开始。

第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置，右边显示历史数据的个数。

第二行为组别。

第三行左边为AB相对变比，右边为AB相的相对误差，以下依此类推。

如果测单相变压器，只有前三行显示。

如果实测变比的相对误差大于10%显示“＞10%”，如果实测变比的相对误差小于－10%，显示“＜－10%”

按“↑”键，查看数据。

按“←”键，进入打印菜单，可打印本次数据，打印全部数据，可清除全部历史数据。

按“确认”键，返回主菜单。

六、注意事项

1、在测量期间，人切不要触摸试品。

2、如果测试线短路，高、低压接反，会熔断保险丝。保险丝熔断后，如果进行测量，液晶屏会显示“正在测量，请等待！”的字样，然后停住。此时，请关机，更换相同容量的保险丝，重测。

3、连线要保持接触良好，仪器应有良好的接地！

4、仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线，如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。

5、仪器工作时，如果出现液晶屏显示紊乱，按所有按键均无响应，或者测量值与实际值相差很远时，请按复位键，或者关掉电源，然后重新操作。

6、如果液晶屏没有字符显示，或颜色很淡，可调节亮度电位器至合适的位置。

7、在阴暗的地方工作，可以打开背光。

8、仪器应存放在干燥通风处，如果长期不用或环境潮湿，使用前应加长预热时间，去除潮气。

9、通讯口为RS232接口，调试仪器专用。

七、产品清单

1、测试仪一台；

2、电源线一根；

3、测试线一套；

4、产品使用说明书一本；

5、合格证一份。

# Text boxes

单相变压器            三相变压器

仪器    变压器        仪器    变压器

A        A            A        A

B        X            B        B

C       不接          C        C

a        a            a        a

b        x            b        b

c       不接          c        c

设置接线方法

设置标准变比

开始数据测量

查看历史数据

↑：选择    确认：执行

设置接线方法    接法：Yy

设置标准变比

开始数据测量

查看历史数据

↑：选择    确认：保存

设置接线方法

设置标准变比   变比=25.000

开始数据测量

查看历史数据

→：移位 ↑↓：增减  确认：保存

第3次         共3次

组别：12点

AB：25.007       0.03%

BC：25.009       0.04%

CA：25.000       0.00%

↑：翻页  →：打印  确认：返回