上海苏特电气有限公司

CY30型氧气测定器

CY30 Type O2 Detector

使用说明书

Instruction manual

CY30型氧气测定器使用说明书

本产品执行标准：

行业标准：MT709    企业标准：Q/HRZHA002-2003

- 用途

CY30型氧气测定器是由上海苏特电气有限公司开发部最新开发的高新技术产品，该仪器适用于煤矿井下。能够实时检测环境中氧气浓度，并在氧气浓度低于一定量时进行声光报警；仪器具有操作简单，体积小，携带方便，精度高，价格便宜等特点。该仪器防爆型式为矿用本质安全型，防爆标志ExibI。

二 . 测量原理

本仪器所测量的氧气浓度本质上为环境中氧气浓度的绝对值，即单位体积的气体中氧分子的百分比或重量，因此在大气较稀薄的高原地区，该绝对值将会变小，其减少幅值及修正系数见附表1。本仪器传感器采用酸性胶体原电池式氧传感器，从而克服了普通的原电池式氧传感器的缺点，不受环境中二氧化碳的干扰并延长了仪器的工作寿命。传感器本身具有温度补偿功能，内部采用负阻型热敏电阻作为负载电阻，对其输出电压的温度影响进行了补偿，因而其线性度非常好。

三 .技术指标

| 测试气体 | 氧气（O2） |
| --- | --- |
| 测定原理 | 酸性胶体原电池式氧传感器 |
| 测试范围 | 0~30%VOL |
| 指示精度 | ±3.0%F.S |
| 报警设定值 | 5~20% （可调） |
| 报警精度 | 0．1% |
| 重复性 | 0．1% |
| 抗干扰能力 | 二氧化碳等酸性气体无影响 |
| 显示方式 | 液晶汉字显示 |
| 报警声级强度 | > 75db(距蜂鸣器1米远处) |
| 报警光能见度 | > 20米（黑暗中） |
| 响应时间 | < 20秒（流量50ml/min） |
| 工作温度范围 | -0 ~ 40 ℃ |
| 相对湿度 | ≤98% |
| 大气压力 | 86~110kPa |
| 传感器使用寿命 | > 2年 |
| 仪器连续工作时间 | > 100小时 |
| 外形尺寸/重量 | 128mm×56mm×28mm/200克 |
| 电池型号 | 9V 6F22ND型叠层电池一节 |
| 最高开路电压 | 10伏 |
| 仪器工作电流 | < 2mA（无报警时） |
| 最大短路电流 | < 1A |
| 最大报警电流 | < 30mA |

CY30型氧气测定器使用说明书

四．使用方法：

仪器结构图：

1.液晶显示器   4.仪器前壳    7.发光管    10.电池罩   13.电路板

2.电路板       5.仪器后壳    8.传感器    11.电池     14.调零、校准旋钮

3.光报警窗     6.蜂鸣器      9.视窗罩    12.贴膜      15．金属挎

4．1仪器显示器符号说明

低电池指示符                        浓度指示符        浓度值显示

4.2 电池的安装与更换

电池的安装与更换请在非井下的安全场所进行！当长时间不用仪器时应取出电池。

a. 按仪器表面红色按钮（OFF）键，将仪器关机；

b. 拧开螺钉，取下电池盖；

c. 取下旧电池，换上新电池，注意电池极性，请不要用力拉扯电池线；

d. 装上电池盖；

4.3 报警点设置

仪器在出厂时，遵照工业环境空气质量标准，报警点设置为 18.5%VOL，用户一般无需改变；如果确要改变这个值，重新设置报警点，操作如下：

- 打开仪器电池盖，并打开仪器前盖，取下电池；

- 将报警拨码开关（K）拨至报警测，此时液晶显示为报警浓度；

- 用一子改锥调节报警电位器（W2），观察液晶显示器使之达到需要设置

的报警点；

- 重复操作b，将报警拨码开关拨至检测侧，此时液晶显示为正常空气中

CY30型氧气测定器使用说明书

O2浓度；

- 重新装上前盖、后盖、电池盖，注意闭合严密。

校准电位器（S）

拨码开关

报警电位器（W2）

检测电路板

4．5仪器的校准（标定）

为使仪器能够正常准确的使用，保证仪器基本测量精度，仪器需要定期或不定期进行校准。校准的一个简单方法就是以大气在使用条件恶劣的情况下，调节仪器右边校准电位器（S），使之与与大气浓度相同，也可以采用标准气进行校，方法如下：

- 采用由国家计量部门认定的生产单位出厂的标准气体，浓度小于30%VOL。

- 安装减压阀及流量计，使用专用仪器传感器罩，流量为250ml/min，空放半分钟使气体流速稳定，将仪器传感器罩罩于仪器前端。

- 待仪器显示值稳定以后，调整仪器右边“S”校准电位器，使显示值与标准气体浓度相同。

- 移去仪器传感器罩，校准完毕。

- 器的维护与修理

本仪器在日常使用中，直接显示环境中氧气浓度，显示单位为百分数，并且仪器每隔15秒钟进行一次自检，表示仪器工作正常。当仪器电池电量不足时，会发出间隔为10秒的短促声音，液晶显示器出现低电池电压报警“LOBAT”，此时应该更换电池。当检测浓度低于报警点时仪器会出现声光报警。

CY30型氧气测定器使用说明书

仪器常见故障及修理

| 故障 | 原 因 | 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 测试不准 | 电池电压不足 仪器长期未校准 传感器老化失效 | 更换电池。 校准仪器 更换传感器 |
| 按键不起作用 | 电池电压不足 电路故障 | 更换电池。 送回厂家修理 |
| 报警不止 | 室内被测气体浓度偏低 报警点设置不正确 电路故障 | 到清新空气中检查 重新设置报警点 送回厂家修理 |
| 不报警 | 电池电压不足 报警点设置不正确 电路故障 | 更换电池 重新设置报警点 送回厂家修理 |
| 对被测气体无反应 | 电池电压不足 传感器连线脱落 电路故障 | 更换电池 检查传感器连线 送回厂家修理 |

- 注意事项

6.1 本仪器为精密仪器，不得随便拆卸和重碰、重压、以免损失或影响测量

精度。检修时，请不要更改原电路零部件（包括电池在内）的型号、规

定、参数。

6.2  本机使用9V叠层电池一节，正常情况下可连续工作100小时以上（无

声光报警时）。

6.3 仪器如果长期不使用，请将电池取出，以免电池产生漏夜从而损坏仪器。

6.4 仪器的维护应有专人负责，应按规程调较，以保证仪器的使用寿命。请

避免阳光下暴晒及侵水。

6.5 仪器如果长期储存与低于零下5摄氏度的环境中时，应采取适当的保温

措施。

6.6 使用时必须佩带动物皮套。